АО «АРТГАЗ»

Газоанализатор «Бинар-1П»

Руководство по эксплуатации

КДГА.413214.001.000 РЭ

(ТУ 4215-001-11425056-2012)

Москва 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1	ВВЕДЕНИЕ	3

2  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3

2.1	НАЗНАЧЕНИЕ	3

2.2	КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА	3

2.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

3	УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЕРЕНОСНОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА	6

4  КОМПЛЕКТНОСТЬ	10

5	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	10

6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	10

7	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	10

8	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10

8.1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

8.2	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	11

8.3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	11

Приложение А	12

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описание, инструкцию по эксплуатации, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортировки, хранения и технического обслуживания переносного газоанализатора с принудительным отбором проб «Бинар-1П».

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на переносной газоанализатор автоматический с принудительным отбором проб воздуха «Бинар-1П» (далее газоанализатор). Данный газоанализатор предназначен для прямого измерения концентрации содержания вредных и загрязняющих веществ в воздухе в целях производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля.  Полученные измерения являются достоверной информацией о текущем качественном состоянии атмосферного воздуха, поводом для оперативного оповещения об опасных уровнях загрязнения воздуха в результате производственно-хозяйственной деятельности, природных катаклизмов, пожаров, техногенных аварий, террористических актов и других подобных явлений. Данные измерений отражают концентрацию вредных и загрязняющих веществ в технологических процессах на объектах и отходящих газов на топливно-энергетических предприятиях.

Переносной газоанализатор «Бинар-1П» одновременно измеряет концентрацию содержания вредных и загрязняющих веществ в воздухе от одного до восьми (из перечня Приложения А) компонентов и выдает звуковой сигнал при превышении предельно допустимых значений их концентрации по любому из веществ.

Газоанализатор предназначен для оснащения экологических служб, служб коммунального хозяйства, служб и подразделений МЧС России, аварийных и спасательных бригад на опасных химических объектах, топливно-энергетических предприятиях и др.

Примечание. В связи с постоянным усовершенствованием приборов текст описания, рисунки и схемы могут отличаться от выполненной конструкции Газоанализатора.

Газоанализатор «Бинар-1П» удовлетворяет требованиям ГОСТ 27540-87 (р. 3), ГОСТ 12.2.007.0-75 и является многофункциональным восстанавливаемым изделием.

  - КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Конструктивно газоанализатор выполнен на основе блочно-модульного принципа построения с применением современной электронной базы с учетом возможности взаимозаменяемости. газоанализатор состоит из следующих блоков, устройств и оборудования:

Микропроцессорный блок, состоящий из:

- газочувствительных измерительных преобразователей;

- микропроцессорного блока;

- разъемов;

- программного обеспечения.

Дополнительные устройства:

- химические фильтры;

- жидкокристаллический дисплей;

- звуковое устройство;

- кнопки управления газоанализатором;

- аккумуляторная батарея с зарядным устройством;

- сетевой адаптер для подключения к сети переменного тока 220 В.;

- побудитель расхода воздуха.

- зонд отбора пробы

Микропроцессорный блок  представляет собой функционально и конструктивно законченное изделие,  с прямыми и обратными связями, состоящее из нескольких микросхем и микроконтроллера. В состав блока входит микропроцессор с возможностью программирования логики работы, который предназначен для выполнения определённого набора функций: получение, хранение, обработка измеренных данных, передача и вывод результатов измерения на светодиодный OLED-индикатор.

Разъемы применяются для подключения дополнительных устройств.

Газочувствительные измерительные преобразователи представляют собой совокупность газочувствительных сенсоров и преобразователей сигналов в аналоговый  или цифровой.

В газоанализаторе в качестве измерительных преобразователей используются электрохимические; оптические; полупроводниковые; термокаталитические; хемилюминесцентные, комбинированные сенсоры.

Электрохимический сенсор - основан на явлении протекания специфичной химической реакции (электрохимической реакции) в электрохимической ячейке, представляющей собой емкость с раствором электролита с электродами (анодом и катодом). Анализируемый газ вступает в химическую реакцию с электролитом, заполняющим ячейку. В результате в растворе возникают заряженные ионы, между электродами начинает протекать электрический ток, пропорциональный концентрации анализируемого компонента. Селективность электрохимического сенсора определяется природой материала электрода, точнее, его поверхности, а следовательно, и величиной потенциала, при котором происходят электрохимические реакции с участием анализируемого компонента.

Оптический сенсор – основан на явлении поглощения (испускания) электромагнитного излучения определенной длины волны газовой средой.

Полупроводниковый сенсор - основан на изменении проводимости ряда широкозонных полупроводников в присутствии различных газов.

Термокаталитический сенсор - основан на изменении сопротивления платиновой проволоки термокаталитического сенсора при ее нагреве за счет тепла, выделяющегося при протекании термохимической реакции горения газа или пара в присутствии катализатора.

Хемилюминесцентные сенсор - основан на явлении экзотермической реакции анализируемого компонента сопровождающаяся выделением света определенной длины волны (эффект гетерогенной хемилюминесценции). Интенсивность свечения композиции зависит от концентрации анализируемого компонента в газовой смеси.

Дополнительные устройства, количество которых может меняться в зависимости от модификации:

Химический фильтр - основан на принципе поглощения-сорбции.

Светодиодный OLED - индикатор предназначен для отображения всех измеряемых и расчетных параметров, а также для выбора функции работы газоанализатора.

Звуковое устройство предназначено для оповещения при превышении заданного уровня загрязняющих веществ в воздухе.

Кнопки управления газоанализатором предназначены для управления, выбора функций и включения газоанализатора.

Аккумуляторная батарея с зарядным устройством служат источником постоянного тока для питания газоанализатора.

Сетевой адаптер служит для зарядки аккумуляторной батареи от сети переменного тока 220 В.

Зонд отбора пробы   предназначен для забора пробы

Состав измерительного и микропроцессорного блока неизменен и является конструктивной базой  газоанализаторов в любом исполнении.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики газоанализатора «Бинар-1П» приведены в Таблице 1.

Таблица 1.  Технические характеристики газоанализатора «Бинар-1П»

| Наименование параметра, единица измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Перечень веществ и диапазоны измерения концентрации |  | Приложение А |
| Температура окружающей среды, С | -20 до +40 |  |
| Относительная влажность воздуха до (при t=25С), % | 95 |  |
| Атмосферное давление, кПа | 88-125 |  |
| Электропитание: максимальное выходное напряжение U: | 3,7 0,5 |  |
| Пороговое значение на канал: | 1 |  |
| Количество одновременно измеряемых веществ | 1 – 8 |  |
| Время прогрева газоанализатора, мин. не более | 3 |  |
| Время установления показаний Т0.9, при нормальных условиях, без пробоотборного устройства, с, не более: - для горючих газов | 15 |  |
| - для токсичных газов | 45 |  |
| - для кислорода | 45 |  |
| Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности измерений, остальные газы, % | ±20 |  |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10 °С, не более | 0,2 |  |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения влажности окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10 %, не более | 0,2 |  |
| Температура анализируемой пробы, С | -20 до +40 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 21019085 |  |
| Масса, кг, не более | 3,5 |  |
| Срок гарантии, мес. | 12 |  |
| Гарантийный срок хранения, месяцев | 6 | со дня приемки ОТК |
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 15000 |  |
| Срок службы газоанализатора, без учета срока службы газочувствительных измерительных преобразователей, лет, не менее | 10 |  |

  - МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В газоанализаторе применяются следующие методы измерений с помощью газовых сенсоров:

- Электрохимический - основан на явлении протекания специфичной химической реакции (электрохимической реакции) в электрохимической ячейке, представляющей собой емкость с раствором электролита с электродами (анодом и катодом). Анализируемый газ вступает в химическую реакцию с электролитом, заполняющим ячейку. В результате в растворе возникают заряженные ионы, между электродами начинает протекать электрический ток, пропорциональный концентрации анализируемого компонента. Селективность электрохимического сенсора определяется природой материала электрода, точнее, его поверхности, а, следовательно, и величиной потенциала, при котором происходят электрохимические реакции с участием анализируемого компонента.

- Оптический - основан на явлении поглощения (испускания) электромагнитного излучения определенной длины волны газовой средой.

- Полупроводниковый - основан на изменении проводимости ряда широкозонных полупроводников в присутствии различных газов.

- Хемилюминесцентный - основан на явлении экзотермической реакции анализируемого компонента сопровождающаяся выделением света определенной длины волны (эффект гетерогенной хемилюминесценции). Интенсивность свечения композиции зависит от концентрации анализируемого компонента в газовой смеси.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЕРЕНОСНОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

3.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Переносной газоанализатор «Бинар-1П» представляет собой портативный прибор с блоком обработки и отображения данных, позволяющим записывать результаты измерения в память прибора.

На  передней панели газоанализатора размещены:

- OLED дисплей, отображающий: номер канала измерения, измеряемые компоненты, значения измеренных концентраций, единицы измерения;

- название прибора;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- двенадцатиклавишная клавиатура, имеющая цифровые и символьные обозначения согласно их функциональному назначению (Таблица 2).

Таблица 2.

| Клавиша | Выполняемая функция |
| --- | --- |
| ꜛ | Перемещение указателя вверх |
| ꜜ | Перемещение указателя вниз |
| # | Перемещение указателя вправо |
| Назад ⸺⸺ Выкл | Включение прибора, подтверждение команды, а так же вход в выбранный пункт меню |
| Меню ⸻⸻ Вкл | Выход из режима измерения без сохранения результатов измерения в память прибора, возврат в предыдущее меню, а так же выключение прибора |

Кнопки с цифрами: «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9» используются в режимах корректировки даты, время и ввода номера измерения.

На боковой панели установлен USB-разъем для подключения зарядного устройства, обеспечивающий зарядку встроенного аккумулятора от сети.

На задней панели находится

- заводской номер и дата выпуска;

- названия, диапазоны и единицы измерения контролируемых веществ;

- товарный знак, название и адрес предприятия-изготовителя.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации газоанализатора с питанием от аккумулятора необходимо подключать его к сети для подзарядки после проведения измерений. Это также необходимо делать не реже, чем раз в трое суток. Рекомендуется во время хранения держать газоанализатор в постоянном режиме подзаряда от зарядного устройства.

Питание зарядного устройства осуществляется от сети 220В переменного тока.

Если прибор длительное время не эксплуатировался, необходимо включить зарядное устройство и выдержать зарядку аккумулятора в течение 24 часов, после чего можно производить измерения.

Перед началом работы необходимо произвести зарядку встроенного аккумулятора, подключив зарядное устройство к газоанализатору.

Прибор может работать от встроенного аккумулятора не более 10 часов при полной зарядке аккумулятора.

3.2  Порядок проведения измерений

Место для проведения измерения должно быть легко доступным.

Нажать и удержать клавишу МЕНЮВКЛ в течение двух секунд. При этом происходит включение прибора и на экране дисплея отобразится логотип компании «АРТГАЗ».

В течении 20-30 секунд на индикаторе отображается функциональное меню прибора:

> Измерение

Архив замеров

Настройка

Выключение

Сразу после этого газоанализатор автоматически переходит в режим текущих измерений, либо не ожидая окончания времени индикации функционального меню можно нажатием клавиши НАЗАДВЫКЛ перейти в режим индикации измеренных значений:

О2 20.9 %об СО 200 мг/м3 SO2 1.2 мг/м3 NO2 0.5 мг/м3 NO 15.9 мг/м3 H2S 0.3 мг/м3 NH3 0 мг/м3 HCOH 12.1 мг/м3

При повторном нажатии клавиши МЕНЮВКЛ на экране дисплея выводится функциональное меню.

> Измерение Архив замеров Настройка Выключение

Выбор требуемой функции осуществляется клавишами ꜛ и  ꜜ

Для того чтобы перейти в режим измерения необходимо выбрать пункт «Измерение» в функциональном меню и нажать клавишу МЕНЮВКЛ. Измерение может производиться в двух режимах: текущие измерения, средние измерения за 15, 20 и 30 минут. Текущие измерения – вывод на экран измеренной концентраций один раз в секунду. Средние измерения – вывод на экран среднего значения концентрации за 15, 20 или 30 минут. Рассчитывается по формуле Сср = Σ Сi /i  (где i – число ежесекундных замеров). Чтобы прервать режим средних измерений необходимо нажать кнопку находящуюся на боковой панели газоанализатора «Сброс».

>Текущие Ближайшие 15мин Ближайшие 20 мин Ближайшие 30 мин

Выбор требуемого измерения осуществляется клавишами ꜛ и  ꜜ.

При выборе функции - «Текущие» измерения на экране дисплея высветится список анализируемых компонентов и измеренные концентрации, например:

О2 20.9 %об СО 200 мг/м3 SO2 1.2 мг/м3 NO2 0.5 мг/м3 NO 15.9 мг/м3 H2S 0.3 мг/м3 NH3 0 мг/м3 HCOH 12.1 мг/м3

Провести измерения в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов; ПНД Ф 12.1.1-99. Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий; РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991.

Если концентрация измеряемого вещества превысит значение установленного порога, то на экране дисплея появится  символ «*» (предупредительный) и будет сопровождаться звуковым сигналом.

При превышении концентрации газа установленной шкалы измерения каждого из компонентов на экране дисплея высветится «-----».

О2 20.9 %об СО ------ мг/м3 * SO2 1.2 мг/м3 NO2 0.5 мг/м3* NO 15.9 мг/м3 H2S 0.3 мг/м3 NH3 ------ мг/м3 * HCOH 12.1 мг/м3

ВНИМАНИЕ! При превышении диапазона измерений прибор не выключать, а продуть свежим воздухом до нулевых показаний. Если зафиксировано превышение диапазона измерения, то время превышения заносится в память прибора и может быть прочитано специалистами, обслуживающими прибор на предприятии изготовителе или службе сервиса.

Для выхода из режима измерение без сохранения результатов измерения в память газоанализатора нажмите клавишу НАЗАДВЫКЛ.

Запись результатов измерения происходит при нажатии клавиши МЕНЮВКЛ. В дополнительном окне введите номер измерения, используя клавиши с цифрами: «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9».

Введите номер измерения > 123

При нажатии клавиши МЕНЮВКЛ  происходит запись результатов измерения в прибор автоматически и возвращается в режим функционального меню.

Примечание: если в дополнительном окне не введен номер измерения, то автоматически записываются результаты измерения в прибор и присваивается «0» номер измерения.

При выборе одного из вариантов - «Ближайшие…» измерения на экране дисплея высвечивается надпись «Идет отбор пробы» и время обратного отсчета.

Идет отбор проб 00:15:46

По истечению 20 мин на дисплее появляются средние значения концентраций анализируемой пробы воздуха.

Запись результатов в память прибора производиться так же, как при выборе функции текущих измерений.

3.3  Просмотр памяти

Для просмотра содержания памяти необходимо выбрать функцию –

> Архив замеров в функциональном меню и нажатием клавиши МЕНЮВКЛ. Просмотр всегда начинается с последней записи, вводимой в память прибора. Для просмотра предыдущих записей, используйте клавиши ꜛ и ꜜ. Просмотр результатов измерения осуществляется повторным нажатием клавиши МЕНЮВКЛ. Для выхода из режима просмотра памяти нажмите клавишу НАЗАДВЫКЛ.

| Запись 7 Дата 20.01.2009 Время 09:12 Измерение 123 |  | О2 20.9 %об СО 200 мг/м3 SO2 1.2 мг/м3 NO2 0.5 мг/м3 NO 15.9 мг/м3 H2S 0.3 мг/м3 NH3 0 мг/м3 HCOH 12.1 мг/м3 |
| --- | --- | --- |

Если в память запись не производилась, то просмотр игнорируется и выводится сообщение: ЗАПИСЕЙ НЕТ.

3.4  Выключение

Для выключения прибора необходимо выбрать функцию –

> Выключение в функциональном меню и нажатием клавиши МЕНЮВКЛ. Либо нажать и удерживать НАЗАДВЫКЛ

В зависимости от модификации, функциональные возможности газоанализатора могут варьироваться.

3.5 Использование зонда отбора проб

При необходимости произведения замеров в местах не доступных для газоанализатора, применяется зонд отбора проб. Для этого необходимо подсоединить зонд к штуцеру «вход» на панели газоанализатора, далее производить измерение согласно п. 3.2 настоящего рукоководства.

4.  КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки газоанализатора «Бинар-1П» входит:

Газоанализатор «Бинар-1П» – 1 шт.

Зарядное устройство – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Паспорт – 1 экз.

Инструкция «Методика поверки» – 1экз.

Свидетельство о поверке – 1экз.

Сумка- переноска – 1 шт.

Дополнительное оборудование:

Зонд отбора пробы – по отдельному заказу

Сумка- переноска в хладоустойчивом исполнении с термоподогревом – по отдельному заказу.

- МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка газоанализатора «Бинар-1П» соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и чертежам предприятия-изготовителя КДГЭ 413214.001.000.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Газоанализатор «Бинар-1П» в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта и в отапливаемых герметизированных отсеках самолета. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки газоанализатор «Бинар-1П» не должен подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Газоанализатор «Бинар-1П» должен храниться в упакованном виде в отапливаемом помещении при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 С и относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 С.

В воздухе помещения не должно быть пыли и примесей, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение элементов изоляции.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация осуществляется в соответствии с действующими на территории Российской Федерации методиками, правилами и стандартами выполнения измерений в т.ч.:

ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

ПНД Ф 12.1.1-99. Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий.

РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

  - УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации газоанализатора допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

Лица, допущенные к эксплуатации газоанализатора «Бинар-1П» должны перед включением газоанализатора проверить целостность корпуса прибора и убедиться в отсутствии видимых повреждений.

Категорически запрещается вскрывать прибор без присутствия представителя завода-изготовителя.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание производится один раз в год перед проведением периодической поверки.

Если газоанализатор используется в местах сильной запыленности и возможности попадания влаги, то предприятие эксплуатирующее газоанализатор самостоятельно устанавливает время проведения периодического осмотра и производит обслуживание газоанализатора.

Периодическая поверка газоанализаторов «Бинар-1П» осуществляется метрологическими службами, аккредитованными на право поверки средств измерений и производится в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510)», техническими условиями, методикой поверки и настоящим Руководством – не реже 1 раза в год.

Ремонт газоанализаторов «Бинар-1П» осуществляются предприятием-изготовителем, а также авторизованными сервисными центрами, специализированными по ремонту средств измерений.

# Приложение А

Список веществ контролируемые газоанализатором «Бинар-1П»*

| Наименование вещества | Химическая формула | Диапазон измерений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | массовая концентрация, мг/м3 |  | объемная доля, % |
| Аммиак | NH3 | от 0,1 до 10 (минимальный) от 0,1 до 1000 (максимальный) |  |  |
| Водород | Н2 |  |  | от 0,1 до 4,0 |
| Гексафторид серы | SF6 | от 100 до 10000 |  |  |
| Диоксид азота | NO2 | от 0,1 до 10 (минимальный) от 0,1 до 200 (максимальный) |  |  |
| Диоксид серы | SO2 | от 0,25 до 20 (минимальный) от 0,25 до 500 (максимальный) |  |  |
| Кислород | О2 |  |  | от 1 до 100 |
| Меркаптан | RSH | от 0,01 до 50 |  |  |
| Озон | О3 | от 0,02 до 0,5 |  |  |
| Оксид азота | NO | от 0,2 до 20 (минимальный) от 0,2 до 1000 (максимальный) |  |  |
| Оксид этилена | С2Н4О | от 0,1 до 200 |  |  |
| Сероводород | H2S | от 0,02 до 20 (минимальный) от 0,02 до 500 (максимальный) |  |  |
| Синильная кислота | HCN | от 0,1 до 3,0 |  |  |
| Оксид углерода | CO | от 0,1 до 200 (минимальный) от 0,1 до 2000 (максимальный) |  |  |
| Диоксид углерода | CO2 |  |  | от 0,1 до 5,0 (минимальный) от 0,1 до 100 (максимальный) |
| Формальдегид | Н2СО | от 0,1 до 2,0 |  |  |
| Фтороводород | HF | от 0,1 до 5,0 |  |  |
| Хладон | CHClF2 | от 100 до 350 |  |  |
| Хлор | Cl2 | от 0,1 до 10 |  |  |
| Хлористый водород | HCl | от 0,2 до 20 |  |  |
| Этанол | С2Н5ОН | от 5 до 2000 |  |  |
| Горючие газы |  |  |  |  |
| Общее содержание горючих газов (по CH4 или C6H14) |  |  |  | от 0,01 до 50 % НКПР1) |
| Бензол | С6Н6 | от 0,01 до 100 |  |  |
| Бутан | С4Н10 |  |  | от 0,1 до 0,7 |
| Гексан | С6Н14 | 30-2000 |  | от 0,1 до 0,5 |
| Метан | СН4 | 25-2000 |  | от 0,1 до 2,2 |
| Пропан | С3Н8 |  |  | от 0,1 до 0,85 |
| Этилен | С2Н4 |  |  | от 0,1 до 1,15 |
| Примечание: 1)значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 |  |  |  |  |

* Допускается измерение газоанализатором веществ, не указанных в таблице, в качестве индикатора.